# Редуктор - ингалятор КРИ-1

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Редуктор - ингалятор КРИ-1 предназначен для понижения давления кислорода с давления в кислородном баллоне до 0,4 МПа ± 0,05 МПа (4 кгс/см" ± 0,5 кгс/см2), а также проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии на месте происшествия и (или) при транспортировании в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации.

Завод-изготовитель: ООО «Пневмолрибор», г. Орехово-Зуево,

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные приведены в таблице:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1. Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-1 работоспособен при давлении кислорода в баллоне, МПа (кгс/см2) | от 19,6 до 1 (от 200 до 10) |
| 2. Давление на выходе из редуктора-ингалятора без расхода, МПа (кгс/см) | 0,4±0,05 (4±0,5) |
| 3. Режимы подачи кислорода, л/мин | 2±0,6 4±0,8 6±1 10±1,5 15±2 |
| 4. Масса изделия в полной комплектации, кг, не более | 2 |
| 5. Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-1 работоспособен: |  |
| а) в интервале температур, °С б) после воздействия температур, °С в) в условиях относительной влажности при температуре до +25 °С, % | от минус 20 до плюс 40 минус 50,+50 100 |

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность редуктора -ингалятора КРИ-1:

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-1 в составе: | ППТД.2955.003 | 1 |
| - редуктор-ингалятор - ингалятор аэрозольный КШАТ | ППТД.5882.002 ТУ 9444-001-27989430-94 | 1 |
| - маска лицевая взрослая для кислородно-аэрозольной терапии АЗ-115 | ТУ 3-2257-90 | 1 |
| 2. Комплект запасных частей | ППТД.4070.004 | 1 |
| УКЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |
| 3. Сумка СПШ-2 |  | 1 |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |
| 4. Руководство по эксплуатации | ППТД.2955.003РЭ | 1 |

Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-1 консервации смазками не подлежит.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НА ДЕТАЛЯХ РЕДУКТОРА-ИНГАЛЯТОРА НЕДОПУСТИМО НАЛИЧИЕ ЖИРОВЫХ И МАСЛЯНЫХ ПЯТЕН.

МАСЛО В СОЕДИНЕНИИ С КИСЛОРОДОМ – ВЗРЫВООПАСНО!